天 辰 检 测

TianChen Testing

正本

检 测 报 告

（Testing Report)

报告编号（Report ID）：No(环)字(2025)第(PJ1250323010）号

报告名称：

（Report Description） 废气在线比对检测报告

委托单位:

（Applicant）     烟台世缘橡胶有限公司

受检单位:

（Inspected unit）    烟台世缘橡胶有限公司

山东天辰检测技术服务有限公司

2025年04月02日

一、委托单位信息                                  共 4 页，第 1 页

| - 委托单位 | - 烟台世缘橡胶有限公司 | - 检测目的 | - 委托检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 受检单位 | - 烟台世缘橡胶有限公司 | - 样品来源 | - 现场采样、现场检测 |
| - 受检单位地址 | - 蓬莱区刘家沟工业园 | - 检测日期 | - 2025.03.24-2025.03.28 |

- 二、实际气体样品比对实验比对指标要求

| 检测项目 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| NMHC | 示值误差 | 当量程＞100 mg/m3 时， 示值误差应在标准气体的标称值±5%以内； 当量程≤100 mg/m3 时， 示值误差应在 F.S.的±2.5%以内。 |
|  | 分析周期 | ≤3 min |
|  | 系统响应时间 | ≤300 s |
|  | 24 h 零点漂移 | 应在±3%以内。 |
|  | 24 h 量程漂移 | 应在±3%以内。 |
|  | 正确度 | 当参比方法测量非甲烷总烃浓度（以碳计）的平均值： - ＜50 mg/m3 时，绝对误差的平均值应在±20 mg/m3 以内 a； - b.在[50 mg/m3,500 mg/m3 ）之间时，相对误差的 95%置信上 限≤40%； c. ≥500 mg/m3 时，相对误差的 95%置信上限≤35%。 |
| 含氧量 | 示值误差 | 应在标准气体的标称值±5%以内。 |
|  | 系统响应时间 | ≤200 s |
|  | 零点漂移、量程漂移 | 应在±2.5%以内。 |
|  | 正确度 | ≤5.0%时，绝对误差的平均值应在±1.0%以内； >5.0%时，相对误差的 95%置信上限≤15%。 |
| 流速 | 速度场系数精密度 | ≤5% |
|  | 相关系数 b | ≥9 个数据时，相关系数≥0.90。 |
|  | 正确度 | 流速＞10 m/s ，相对误差应在±10%以内； 流速≤10 m/s ，相对误差应在±12%以内。 |
| 烟温 | 正确度 | 绝对误差平均值应在±3℃以内。 |
| 湿度 | 正确度 | ≤5.0%时，绝对误差平均值应在±1.5%以内； >5.0%时，相对误差应在±25%以内。 |

- 报告编写人：                 审核人：              批准人：

时间:2025年04月02日

（检验检测专用章）

三、废气检测结果                                   共4页，第 2 页

| 采样 日期 | 采样 点位 | 检测 项目 | 采样时间 | 仪器在线数据（mg/m3） | 实测 结果 （mg/m3） | 绝对 误差（mg/m3） | 相对 误差 （%） | 试验指标限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.03.24 | 废气处理设施排气筒 | 挥发性有机物(以非甲烷总烃计) | 13:40-13:50 | 17.2 | 0.89 | 16.31 | / | ±20mg/m3 |
|  |  |  | 13:50-14:00 | 16.5 | 0.97 | 15.53 | / |  |
|  |  |  | 14:00-14:10 | 16.1 | 0.87 | 15.23 | / |  |
|  |  |  | 14:10-14:20 | 16 | 0.96 | 15.04 | / |  |
|  |  |  | 14:20-14:30 | 16 | 1.16 | 14.84 | / |  |
|  |  |  | 14:30-14:40 | 16 | 0.87 | 15.13 | / |  |
|  |  |  | 14:40-14:50 | 15.7 | 1.12 | 14.58 | / |  |
|  |  |  | 14:50-15:00 | 15.6 | 1.15 | 14.45 | / |  |
|  |  |  | 15:00-15:10 | 15.4 | 1.14 | 14.26 | / |  |
|  |  | 苯 | 13:40-13:50 | 0.18 | 未检出（<0.2） | 0.18 | / | / |
|  |  |  | 13:50-14:00 | 0.18 | 未检出（<0.2） | 0.18 | / |  |
|  |  |  | 14:00-14:10 | 0.18 | 未检出（<0.2） | 0.18 | / |  |
|  |  |  | 14:10-14:20 | 0.18 | 未检出（<0.2） | 0.18 | / |  |
|  |  |  | 14:20-14:30 | 0.18 | 未检出（<0.2） | 0.18 | / |  |
|  |  |  | 14:30-14:40 | 0.18 | 未检出（<0.2） | 0.18 | / |  |
|  |  |  | 14:40-14:50 | 0.18 | 未检出（<0.2） | 0.18 | / |  |
|  |  |  | 14:50-15:00 | 0.18 | 未检出（<0.2） | 0.18 | / |  |
|  |  |  | 15:00-15:10 | 0.18 | 未检出（<0.2） | 0.18 | / |  |
|  |  | 甲苯 | 13:40-13:50 | 0 | 未检出（<0.2） | 0 | / | / |
|  |  |  | 13:50-14:00 | 0 | 未检出（<0.2） | 0 | / |  |
|  |  |  | 14:00-14:10 | 0 | 未检出（<0.2） | 0 | / |  |
|  |  |  | 14:10-14:20 | 0 | 未检出（<0.2） | 0 | / |  |
|  |  |  | 14:20-14:30 | 0 | 未检出（<0.2） | 0 | / |  |
|  |  |  | 14:30-14:40 | 0 | 未检出（<0.2） | 0 | / |  |
|  |  |  | 14:40-14:50 | 0 | 未检出（<0.2） | 0 | / |  |
|  |  |  | 14:50-15:00 | 0 | 未检出（<0.2） | 0 | / |  |
|  |  |  | 15:00-15:10 | 0 | 未检出（<0.2） | 0 | / |  |
| 备注 | 样品状态：采气袋，完好。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 以上检测项目检测结果不予判定。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 共4页，第3页

| 采样日期 |  | 采样 点位 | 检测 项目 | 采样时间 | 仪器在线数据（mg/m3） | 实测结果（mg/m3） | 绝对 误差（mg/m3） | 相对 误差 （%） | 试验指标限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.03.24 | 废气处理设施排气筒 |  | 流速（m/s） | 13:39-13:41 | 9.48 | 9.20 | 0.28 | 2.95 | ±12% |
|  |  |  |  | 14:01-14:03 | 9.43 | 9.50 | 0.07 | 0.74 |  |
|  |  |  |  | 14:37-14:39 | 9.43 | 9.49 | 0.06 | 0.64 |  |
|  |  |  |  | 14:58-15:00 | 9.45 | 9.43 | 0.02 | 0.21 |  |
|  |  |  |  | 15:07-15:09 | 9.41 | 9.42 | 0.01 | 0.11 |  |
|  |  |  | 烟温(℃) | 13:39-13:41 | 20.5 | 20.6 | 0.1 | / | ±3℃ |
|  |  |  |  | 14:01-14:03 | 20 | 20.2 | 0.2 | / |  |
|  |  |  |  | 14:37-14:39 | 19.8 | 20.0 | 0.2 | / |  |
|  |  |  |  | 14:58-15:00 | 19.6 | 19.8 | 0.2 | / |  |
|  |  |  |  | 15:07-15:09 | 19.6 | 19.6 | 0.0 | / |  |
|  |  |  | 含湿量(%) | 13:39-13:41 | 0.8655 | 0.91 | 0.0445 | / | ±1.5% |
|  |  |  |  | 14:01-14:03 | 0.836 | 0.81 | 0.0260 | / |  |
|  |  |  |  | 14:37-14:39 | 0.819 | 0.82 | 0.0010 | / |  |
|  |  |  |  | 14:58-15:00 | 0.81 | 0.80 | 0.0100 | / |  |
|  |  |  |  | 15:07-15:09 | 0.81 | 0.80 | 0.0100 | / |  |
|  |  |  | 含氧量(%) | 13:42-13:47 | 20.1 | 20.50 | 0.40 | 1.99 | ≤15% |
|  |  |  |  | 13:47-13:52 | 20.1 | 20.50 | 0.40 | 1.99 |  |
|  |  |  |  | 13:52-13:57 | 20.1 | 20.50 | 0.40 | 1.99 |  |
|  |  |  |  | 14:21-14:26 | 20.1 | 20.80 | 0.70 | 3.48 |  |
|  |  |  |  | 14:26-14:31 | 20.1 | 20.80 | 0.70 | 3.48 |  |
|  |  |  |  | 14:31-14:36 | 20.1 | 20.80 | 0.70 | 3.48 |  |
|  |  |  |  | 14:42-14:47 | 20.1 | 20.40 | 0.30 | 1.49 |  |
|  |  |  |  | 14:47-14:52 | 20.1 | 20.40 | 0.30 | 1.49 |  |
|  |  |  |  | 14:52-14:57 | 20.1 | 20.40 | 0.30 | 1.49 |  |
| 备注 |  | 样品状态：完好。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 以上检测项目检测结果不予判定。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、检测技术规范、依据及使用仪器                 共4页，第 4 页

| 样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备 | 检出限mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 挥发性有机物(以非甲烷总烃计) | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38-2017 | SP-2100A气相色谱仪 TC-002 | 0.07 |
|  | 苯 | 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 | HJ1261-2022 | GC7280气相色谱仪TC-120 | 0.2 |
|  | 甲苯 |  |  |  | 0.2 |

*******本报告结束*******

检 测 报 告 说 明

Test  Report  Statement

- 报告未加盖本公司“检验检测专用章”、骑缝章无效。

The Report is invalid without special seal of inspection.

- 报告无编制人、审核人、 批准人签字无效 。

- The Report is invalid without the approver’s signatures.

- 报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它形式篡改的均属无效。

Any unauthorized reproduce in full or part, piracy, alteration, forgery or falsification of the content is unlawful.

- 报告未经同意，不得用于广告宣传。

The report can not be used for advertising without consent.

- 委托检测仅对所送样品检测结果负责。委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。

The test result is only responsible for the sample delivered or sent by the client.The applicant should undertake the responsibility for the provided sample’s representativeness and document authenticity. Otherwise, LuDong has not any relevant responsibilities.

- 委托单位对检测报告如有异议，请于收到报告之日起十五日之内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。

If the applicant has any questions about the results, shall provide a written application to LuDong within fifteen days after the report reaches the client. Otherwise it is not accepted.

- 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

LuDong assures objectivity and impartiality of the test,and fulfills the obligation of confidentiality for applicant’s commercial information,and technique document.

山东天辰检测技术服务有限公司

地址(ADD)：山东省烟台市蓬莱区紫荆山街道南关路7号12B3楼

邮编(ZIP)：265600

电话(TEL)：0535-3352277

传真(FAX)：0535-3352277